- 原内容为：

- 1、招标文件 “第三章 货物需求及技术规格要求”

包一、设备参数规格要求

- 全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（妇产）

一、名称：全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（妇产）

二、设备要求：设备必须为各厂家现满足妇产应用机型

三、产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量（台、个） |
| --- | --- |
| 全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（妇产）主机 | 1台 |
| 单晶体凸阵探头 | 1个 |
| 单晶体凸阵容积探头 | 1个 |
| 腔内容积探头 | 1个 |
| 高频线阵探头 | 1个 |
| 相控阵探头 | 1个 |

（注：以上一至三项内容供应商须完全满足，否则按无效标处理）。

★5.1.26 具有胎儿结构、生长指标和软指标的智能检测功能，包括胎儿颅脑智能导航：在容积成像模式下，智能化自动识别胎儿颅内结构，同屏同时获得胎儿颅脑≥9个不同切面，并自动获取BPD、HC等测量数据

★5.1.29 胎儿心脏智能检测:在容积成像模式下，通过解剖结构标识，智能识别胎心切面及解剖结构。同屏显示胎儿心脏≥9个标准切面，可静态及动态显示，并可提供所有切面及切面中解剖结构的中英文注释。每个切面均具有动态容积信息，使其提高标准切面的显示效果，利于胎心异常的诊断，可自动显示心轴及心脏方向

5.1.38 水晶血流成像技术：对不同平面和深度的血管结构成像，可用于胎儿循环系统、胎盘植入、卵巢肿瘤的三维血管分布等观察和诊断

5.1.44 计算机辅助胎儿心脏切面显示，显示包括左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面等切面

★5.1.46乳腺人工智能（AI）扫查辅助诊断技术：基于人工智能深度学习算法，设备内置大数据病例不低于10000例，可自动识别乳腺肿物的多种参数，对乳腺肿物的分类进行辅助性评估，在机实现符合BI-RADS分类标准的数据及报告，诊断准确率≥90%

1）感兴趣区定位，自动或手动识别肿物的边界及位置，并进行编辑

2）通过自动计算，准确获取并显示肿物基本所需的测量数值，包含距离体表深度、长度、厚度、面积等

3）通过自动计算，准确获取并显示肿物基本所需的各种声学参数，包含形状、边界、纵横比、回声均匀度、后方声学改变等

4）内置BI-RADS分类诊断模型，并自动予以匹配（可手动编辑）

5）可任意添加分析及检查图片到报告系统。在机实现符合BI-RADS分类标准（乳腺）的数据及报告系统

★5.1.47甲状腺智能探测分析技术：基于人工智能深度学习算法，设备内置大数据病例不低于10000例，可自动识别甲状腺肿物的多种参数，对甲状腺肿物的分类进行辅助性评估，在机实现符合TI-RADS分类标准的数据及报告，诊断准确率≥90%

1）感兴趣区定位，自动或手动识别肿物的边界及位置，并进行编辑

2）通过自动计算，准确获取并显示肿物基本所需的测量数值，包含距离体表深度、长度、厚度、面积等

3）通过自动计算，准确获取并显示肿物基本所需的各种声学参数，包含组织成分、回声均匀度、形状、边界、纵横比等

4）内置TI-RADS分类诊断模型，并自动予以匹配（可手动编辑）

5）可任意添加分析及检查图片到报告系统。在机实现符合TI-RADS标准（甲状腺）的数据及报告系统

包二、设备参数规格要求

## 全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（全身）

## 一、名称：全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（全身）

## 1.1其他要求：设备必须为各厂家现满足全身应用机型，投标机器需为当年生产的机器。

二、产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量（台、个） |
| --- | --- |
| 全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（全身）主机 | 2 台 |
| 相控阵探头 | 2 个 |
| 凸阵探头 | 2 个 |
| 高频线阵探头 | 2 个 |
| 线阵探头 | 2 个 |
| 腔内容积探头 | 1 个 |
| 双平面经直肠探头 | 1 个 |

注：以上一至二项内容供应商须完全满足，否则按无效标处理。

4.1.2 应用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频

4.1.3智能动态微切片技术，可进行超声切面厚度方向各个深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的空间和对比分辨率、穿透力及全场均匀一致性

4.1.4 多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量

4.1.7差量组织谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力

4.1.9 高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量

★4.1.14超低速血流显示技术：超微血流成像，采用独特处理方式，消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.3cm/s。常规检查条件下成像帧频≥49帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量（附图并加以证明）

4.1.14.1超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示（附图并加以证明）

4.1.14.2超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比（附图并加以证明）

4.1.16.2具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域选择，提高测量分析准确度

4.1.16.3可以实现四幅显示，分别显示B模式、速度图、传播图或方差图

4.1.16.4剪切波弹性成像的三维立体显示功能

★4.1.18微小钙化增强显示，采用独特的信号处理技术，将微小钙化从组织背景中提取并增强显示，采用蓝色组织背景，可以与原始图像实时双幅对比显示，可应用在乳腺、甲状腺等腺体组织恶性肿瘤的早期筛查及穿刺引导（附图并在白皮书标注）

- 4.1.21 超宽视野成像，可进行测量，最大成像长度≥169cm（附图并加以证明）

★4.1.22.1具有血管识别成像模式，用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色方向性显示较大血管灌注，绿颜色高分辨显示微细血管的灌注，有利于肿瘤新生血管的判别和分析（附图证明）

4.1.22.2造影剂微血管成像模式，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布。具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，获得更为清晰的图像

★4.1.22.3造影剂微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在单幅图像中，即可显示造影剂灌注的微血管架构，也可显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断

★4.1.22.4造影剂超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，采用独特算法，消除组织运动伪像，增强显示超低速造影剂信号，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构

4.1.23超声造影定量功能，具有时间曲线分析功能，利用造影成像获取的图像来对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动追踪功能

5.1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280 × 800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节

5.1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个，显示器上具有操作导航功能

5.1.7 系统最大成像深度≥49.5cm（附图并加以证明）

5.2.2 系统支持的探头频率范围：在1.5—33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz

5.2.4 系统支持智能动态微切片技术

5.2.6 相控阵探头：频率范围：1~6MHz，单晶体探头，支持智能动态微切片技术（提供白皮书详细出处）

5.2.7 凸阵探头：频率范围：1~8MHz，单晶体探头，支持智能动态微切片技术（提供白皮书详细出处）

5.2.8 线阵探头：频率范围：4~18MHz，支持智能动态微切片技术（提供白皮书详细出处）

5.2.9线阵探头：频率范围：4~11MHz，支持智能动态微切片技术（提供白皮书详细出处）

5.4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级

包三、设备参数规格要求

- 移动式C型臂X线机

- 一、名称：移动式C型臂X线机

- 二、数量：1台。

- 注：1-2项为实质性要求，投标人须全部满足，否则按无效标处理。

- 2、招标文件“第四章 评 标 办 法”（包1、包2、包3）评分办法

- 原内容为：

| 供货、验收方案（3分） | 根据采购人实际需求，针对项目实际情况，对投标人提供的供货、验收方案进行打分。 针对本项目列出规范、合理的供货、验收方案，确保货物运行安全、成品保护措施完善合理，的得3分； 供货、验收方案措施合理性、针对性一般，能够满足招标文件要求的，得2分的； 供货、验收方案措施一般，没有针对性或不能够满足招标文件要求的得1分； 未提供不得分。 |
| --- | --- |
| 安装调试、培训计划 方案（3分） | 根据采购人实际需求，针对项目实际情况，对投标人提供的安装调试、培训计划方案进行打分。 针对本项目列出规范、合理的安装、调试、培训计划方案，确保货物安装调试合理、能够一次性调试成功并开机、培训计划切实可行，的得3分； 安装、调试、培训计划方案措施合理性、针对性一般，能够满足招标文件要求的，得2分的； 安装、调试、培训计划方案措施一般，没有针对性或不能够满足招标文件要求的得1分； 未提供不得分。 |
| 售后服务方案（3分） | 售后服务方案包括质保期内和质保期外售后服务方案，评审委员会根据售后服务方案的内容、形式（含维修人员组成）；免费维修时间；解决问题方案（含应急突发事件）；出现操作问题的响应时间等内容进行综合评审打分。 1）响应以上售后服务要求，售后保障服务方案内容清楚、服务承诺条理清晰、步骤具体，时间、节点安排合理的得3分。 2）基本响应售后服务要求，售后保障服务方案内容基本符合项目需要、服务承诺条理不清晰、缺少关键步骤基本具体的得2分。 3）售后服务内容描述不清晰，节点安排不合理，缺少内容得1分。 未提供不得分。 |
| 优惠承诺 （3分） | 在满足采购文件基本要求的基础上提供的实质性优惠承诺。 1）供应商对采购人优惠承诺，备品备件及后续免费开发、软件升级或提供技术支持服务，所投设备操作人员培训，操作手册讲解等具有实质性优惠承诺得的3分。 2）供应商对采购人优惠承诺，提供技术支持服务，设备操作人员培训，操作手册讲解等具有实质性优惠承诺得的2分。 3）供应商对采购人提出优惠承诺，不具有实质性优惠承诺的1分。 未提供不得分。 |

- 变更为：

包一、设备参数规格要求

全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（妇产）

一、名称：全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（妇产）

二、设备要求：设备必须为各厂家现满足妇产应用机型，投标机器需为当年生产的机器。

三、产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量（台、个） |
| --- | --- |
| 全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（妇产）主机 | 1台 |
| 单晶体凸阵探头 | 1个 |
| 单晶体凸阵容积探头 | 1个 |
| 腔内容积探头 | 1个 |
| 高频线阵探头 | 1个 |
| 相控阵探头 | 1个 |

★5.1.26 具有胎儿结构、生长指标和软指标的智能检测功能，包括胎儿颅脑智能导航：在容积成像模式下，智能化自动识别胎儿颅内结构，同屏同时获得胎儿颅脑≥6个不同切面，并自动获取BPD、HC等测量数据。

★5.1.29 胎儿心脏智能检测：在容积成像模式下，通过解剖结构标识，智能识别胎心切面及解剖结构。同屏显示胎儿心脏≥6个标准切面，可静态及动态显示，并可提供所有切面及切面中解剖结构的中英文注释。每个切面均具有动态容积信息，使其提高标准切面的显示效果，利于胎心异常的诊断，可自动显示心轴及心脏方向。

5.1.38 血流成像技术：对不同平面和深度的血管结构成像，可用于胎儿循环系统、胎盘植入、卵巢肿瘤的三维血管分布等观察和诊断

5.1.44 计算机辅助胎儿心脏切面显示，显示包括左室流出道、右室流出道、胃泡、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面等切面

★5.1.46可自动识别乳腺肿物的多种参数，对乳腺肿物的分类进行辅助性评估，在机实现符合BI-RADS 分类标准的数据及报告

1)能够自动或手动识别肿物的边界及位置，并进行编辑

2)能够准确获取并显示肿物基本所需的测量数值，包含距离体表深度、长度、厚度、面积等

3)能够准确获取并显示肿物基本所需的各种声学参数，包含形状、边界、纵横比、回声均 匀度、后方声学改变等

4)内置 BI-RADS分类诊断模型，并自动予以匹配(可手动编辑)

5)可任意添加分析及检查图片到报告系统。在机实现符合BI-RADS 分类标准(乳腺)的二数据及报告系统”

★5.1.47可自动识别甲状腺肿物的多种参数，对甲状腺肿物的分类进行辅助性评估，在机实现符合 TI-RADS 分类标准的数据及报告

1)能够自动或手动识别肿物的边界及位置，并进行编辑

2)能够准确获取并显示肿物基本所需的测量数值，包含距离体表深度、长度、厚度、面积等

3)能够准确获取并显示肿物基本所需的各种声学参数，包含组织成分、回声均匀度、形状、边界、纵横比等

4)内置 TI-RADS 分类诊断模型，并自动予以匹配(可手动编辑)

5)可任意添加分析及检查图片到报告系统。在机实现符合TI-RADS 标准(甲状腺)的数据及报告系统”

六、其他商务服务要求

1．供货和验收；安装调试、技术培训

1.1供方应自合同签订后30个工作日向用户供货，提供详细的安装准备条件及安装计划。供货、安装、调试的费用由供方承担。

1.2设备到达用户所在地后，在接到用户通知后安排技术人员执行设备安装和调试，供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方共同开箱检验，检查设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决。

1.3设备供货、安装、调试完成后并由用户按照技术规格逐一验证确认，直至验收合格。

验收标准以供需双方签订的技术协议为准（参考招标文件指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标者必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

1.4供货、安装、调试和验收期间，供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。

1.5技术培训

设备安装验收后，供方应及时派遣有丰富经验的技术人员就设备软硬件操作、维护、故障排除、注意事项等在用户现场由厂家派工程师对用户进行至少为期3天的免费技术培训，

培训内容包括设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护及简单的故障维修方面的培训等，并使用户能够独立使用和获取正确的数据。其后在使用过程中如遇到问题时，供方应及时派遣有经验的技术人员提供技术指导。根据用户实际需求，培训时间由双方协商，可进行多次预约培训，参加培训人员数量由用户自行确定。

2.售后服务

2.1保修期

保修期：设备质保期一年，自验收合格日算起。保修期内，免收上门服务维修费；保修期满应继续提供维修服务，如果仪器出现故障，厂家应协助提供技术指导，如需更换配件，厂家需提供优惠配件价格。

在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

2.2维修响应时间

在国内有专门的售后技术服务团队，并指派专门工程师为用户提供技术服务，工程师应在2小时内对用户的服务要求作出响应，如无法线上沟通解决，维修人员应在1个工作日内到达用户现场解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

2.3提供软件免费升级服务，可按照用户要求开放定制相关功能。

包二、设备参数规格要求

## 全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（全身）

一、名称：全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（全身）

1.1其他要求：设备必须为各厂家现满足全身应用机型，投标机器需为当年生产的机器。

二、产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量（台、个） |
| --- | --- |
| 全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（全身）主机 | 2 台 |
| 相控阵探头 | 2 个 |
| 凸阵探头 | 2 个 |
| 高频线阵探头 | 2 个 |
| 线阵探头 | 2 个 |
| 腔内容积探头 | 1 个 |
| 双平面经直肠探头 | 1 个 |

4.1.2 波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频

4.1.3微切片技术，可进行超声切面厚度方向各个深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的空间和对比分辨率、穿透力及全场均匀一致性

4.1.4 多路并行复合数据流处理技术

4.1.7组织谐波成像，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力

4.1.9 具有高分辨率血流成像技术：采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量

★4.1.14具有超低速血流显示：采用独特处理方式，消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.3cm/s。常规检查条件下成像帧频≥49帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量（附图并加以证明）

4.1.14.1具有血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示（附图并加以证明）

4.1.14.2具有微血流成像的血管定量：检测低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比（附图并加以证明）

4.1.16.2具有剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为指导采样区域选择，提高测量分析准确度。

4.1.16.3剪切波可分别同时显示B模式、速度图、传播图或方差图。

4.1.16.4剪切波成像的多维立体显示

★4.1.18钙化增强显示，采用独特的信号处理技术，将微小钙化从组织背景中提取并增强显示，采用蓝色组织背景，可以与原始图像实时双幅对比显示，可应用在乳腺、甲状腺等腺体组织恶性肿瘤的早期筛查及穿刺引导（附图并在白皮书标注）

4.1.21 超宽视野成像，可进行测量，最大成像长度≥150cm（附图并加以证明）

★4.1.22.1具有血管识别成像，用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色方向性显示较大血管灌注，绿颜色高分辨显示微细血管的灌注，有利于肿瘤新生血管的判别（附图证明）

4.1.22.2造影剂微血管成像，可显示 ≥0.2mm 以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布。具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，获得更为清晰的图像。

★4.1.22.3造影剂微血管成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在单幅图像中，即可显示造影剂灌注的微血管架构，也可显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断

★4.1.22.4造影剂微血流成像

4.1.23具有时间曲线分析功能，利用造影成像获取的图像来对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动追踪功能。

5.1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280 × 800，滑动翻页设计。

5.1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量≤40个，显示器上具有操作导航功能

5.1.7 系统最大成像深度≥49cm（附图并加以证明）

5.2.2 系统支持的探头频率范围：在2.0—30MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz

5.2.4 系统支持动态微切片技术

5.2.6 相控阵探头：频率范围：1~6MHz，单晶体探头，支持动态微切片技术（提供白皮书详细出处）

5.2.7 凸阵探头：频率范围：1~8MHz，单晶体探头，支持动态微切片技术（提供白皮书详细出处）

5.2.8 线阵探头：频率范围：4~18MHz，支持动态微切片技术（提供白皮书详细出处）

5.2.9线阵探头：频率范围：4~11MHz，支持动态微切片技术（提供白皮书详细出处）

5.4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm；分15级

四、其他商务服务要求

1．供货和验收、安装调试、技术培训

1.1供方应自合同签订后30个工作日向用户供货，提供详细的安装准备条件及安装计划。供货、安装、调试的费用由供方承担。

1.2设备到达用户所在地后，在接到用户通知后安排技术人员执行设备安装和调试，供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方共同开箱检验，检查设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决。

1.3设备供货、安装、调试完成后并由用户按照技术规格逐一验证确认，直至验收合格。

验收标准以供需双方签订的技术协议为准（参考招标文件指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标者必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

1.4供货、安装、调试和验收期间，供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。

1.5技术培训

设备安装验收后，供方应及时派遣有丰富经验的技术人员就设备软硬件操作、维护、故障排除、注意事项等在用户现场由厂家派工程师对用户进行至少为期3天的免费技术培训。

培训内容包括设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护及简单的故障维修方面的培训等，并使用户能够独立使用和获取正确的数据。其后在使用过程中如遇到问题时，供方应及时派遣有经验的技术人员提供技术指导。根据用户实际需求，培训时间由双方协商，可进行多次预约培训，参加培训人员数量由用户自行确定。

2.售后服务

2.1保修期

保修期：设备质保期一年，自验收合格日算起。保修期内，免收上门服务维修费；保修期满应继续提供维修服务，如果仪器出现故障，厂家应协助提供技术指导，如需更换配件，厂家需提供优惠配件价格。

在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

2.2维修响应时间

在国内有专门的售后技术服务团队，并指派专门工程师为用户提供技术服务，工程师应在2小时内对用户的服务要求作出响应，如无法线上沟通解决，维修人员应在1个工作日内到达用户现场解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

2.3提供软件免费升级服务，可按照用户要求开放定制相关功能。

包三、设备参数规格要求

- 移动式C型臂X线机

- 一、名称：移动式C型臂X线机

- 二、数量：1台。

- 四、其他商务服务要求

- 1．供货和验收，安装调试、技术培训

- 1.1供方应自合同签订后30个工作日向用户供货，提供详细的安装准备条件及安装计划。供货、安装、调试的费用由供方承担。

- 1.2设备到达用户所在地后，在接到用户通知后安排技术人员执行设备安装和调试，供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方共同开箱检验，检查设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决。

- 1.3设备供货、安装、调试完成后并由用户按照技术规格逐一验证确认，直至验收合格。

- 验收标准以供需双方签订的技术协议为准（参考招标文件指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标者必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

- 1.4供货、安装、调试和验收期间，供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。

- 1.5技术培训

- 设备安装验收后，供方应及时派遣有丰富经验的技术人员对用户进行至少为期3天的免费技术培训。

- 培训内容包括设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护及简单的故障维修方面的培训等，并使用户能够独立使用和获取正确的数据。其后在使用过程中如遇到问题时，供方应及时派遣有经验的技术人员提供技术指导。根据用户实际需求，培训时间由双方协商，可进行多次预约培训，参加培训人员数量由用户自行确定。

- 2.售后服务

- 2.1保修期

- 保修期：设备质保期一年，自验收合格日算起。保修期内，免收上门服务维修费；保修期满应继续提供维修服务，如果设备出现故障，厂家应协助提供技术指导。

- 2.2维修响应时间

- 对用户的服务要求作出响应，工程师应在2小时内对用户的服务要求作出响应，如无法线上沟通解决，维修人员应在1个工作日内到达用户现场解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

招标文件“第四章 评 标 办 法”（包1、包2、包3）评分办法

变更为：

| 供货、验收方案（3分） | 投标人所提供的项目供货、验收方案，能充分满足采购需求，方案包括但不限于人员配备、进度安排、供货保障、质量保障措施、验收方案、成品保护措施，确保货物运行安全。 1）根据上述要求，结合项目货物需求及技术规格要求，人员配置计划内容合理，进度安排科学、供货保障合理，质量保障措施完善，成品保护措施到位，针对性强，确保系统运行安全，完全能够满足项目的需要得3分； 2）根据上述要求，结合项目货物需求及技术规格要求，人员配备计划内容完整，进度安排方案基本科学、供货保障合理，质量保障措施规范、验收方案基本考虑周全，成品保护措施基本到位，可以满足采购项目的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分。 3）根据上述要求，结合项目货物需求及技术规格要求，人员配备计划内容基本完整，进度安排方案欠缺，供货保障、质量保障措施考虑不够周全，成品保护措施不够到位，验收方案内容欠缺，需要进一步完善得1分。 未提供不得分。 |
| --- | --- |
| 安装调试、培训计划 方案（3分） | 投标人提供的安装调试方案、培训计划方案（包括但不限于设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护及简单的故障维修方面的培训，具体培训计划、培训人员安排、时间规划、培训内容及培训效果评价、培训质量保证等） 1）根据上述要求，结合项目货物需求及技术规格要求，安装、调试方案内容合理、确保货物安装调试后能够一次性调试成功并开机；培训计划方案切实可行，完全能够满足项目的需要的得3分； 2）根据上述要求，结合项目货物需求及技术规格要求，安装、调试方案内容基本合理、能够确保货物安装调试后能够一次性调试成功并开机；培训计划方案可以满足采购项目的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分； 3）根据上述要求，结合项目货物需求及技术规格要求，安装、调试方案内容欠缺，但能够确保货物安装调试后能够一次性调试成功并开机；培训计划方案没有针对性需要进一步完善，得1分； 未提供不得分。 |
| 售后服务方案（3分） | 提供的售后服务方案，主要内容包含但不限于：①售后服务方案（包括质保期内和质保期外）；②本地化服务（本次采购活动是面向全国投标人进行招标采购，设备使用频率非常高，一旦发生故障，要求短时间内处理并解决突发问题，否则将严重影响项目使用。因此，本地化服务显得额外重要，在国内应有直属办事处及服务点，故各投标人作为应标者应充分考虑到不同省份、地区之间的本地化服务能力及方案）；③售后服务人员配备情况、现场服务措施、保修期内故障处理流程，出现操作问题具体响应时间，到场时间，一般故障解决时间，解决问题方案（含应急突发事件）；无法解决问题的需要更换备品、备件时间；免费维修时间；巡回检修服务故障解决流程特殊情况处理；如遇重大突发事件（如自然灾害、人为因素造成系统大面积故障等)或特殊时期(如系统软件全面升级等) 需要提供的服务计划及承诺（如果设备出现故障，更换备品服务时限）。 1）依据上述售后服务方案要点，结合招标文件货物需求及技术规格要求，提供基本响应时间、到场时间、解决问题时间、备机服务基本要求，根据投标人针对本项目所提供的售后服务承诺响应上述要点响应情况及本地化服务承诺等（如非本地企业需提供本地化服务分支机构或办公地点及服务人员的相关证明材料），能够完全体现上述方案要求并满足或高于招标文件，规范合理与本项目合同履行息息相关，被评审小组充分认可，得3分； 2）依据上述售后服务方案要点，结合招标文件货物需求及技术规格要求，提供基本响应时间、到场时间、解决问题时间、备机服务基本要求，根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案响应上述要点响应情况及本地化服务承诺等，不能够完全体现上述方案要求，得2分； 3）依据上述售后服务方案要点，结合招标文件货物需求及技术规格要求，提对采购人提出的售后服务能够基本响应，对售后服务内容描述基本完整、但内容不详尽，需要进一步完善，得1分。 未提供售后服务方案的不得分； |
| 其他承诺 （3分） | 在满足采购文件基本要求的基础上提供的其他承诺，包含但不限于备品备件及后续免费开发、软件升级或提供技术支持服务，所投设备操作人员培训，操作手册讲解等 1）投标人对采购人提供的其他承诺，备品备件及后续免费开发、软件升级或提供技术支持服务，所投设备操作人员培训，操作手册讲解等内容具有实质性，切实可行的得3分。 2）投标人对采购人提供的其他承诺，提供的技术支持服务，设备操作人员培训，操作手册讲解等内容描述基本完整，个别细节需要进一步完善或提高，得2分。 3）投标人对采购人提供的其他承诺，不具有实质性，提供的技术支持服务，设备操作人员培训，操作手册讲解等内容没有针对性需要进一步完善，得1分。 未提供不得分。 |

提示：具体内容事项，请各供应商登陆《河南省公告资源交易中心》系统内，下载澄清/答疑文件。